## ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü dijital ekranlı tip olacaktır.

- Isıtma ve karıştırma görevini birlikte aynı anda veya ayrı ayrı yapabilmelidir.

- Isıtma ve karıştırma devir hızı ayarları mikroprosesör kontrollü olmalıdır. İşlemci son çalışılan ayarları hafızasında tutma özelliğine sahip olmalıdır.

- Cihazda iki ekran bulunmalıdır. Sol ekran ile set edilen yada gerçek anlık sıcaklık değeri, sağ ekran ile karıştırma hızı yada zamanlayıcı değerleri dijital olarak izlenebilmelidir.

- Cihazın maksimum karıştırma kapasitesi 10 litre (H20) olmalıdır .

- Cihaz zamanlayıcılı olmalı ve zaman aralığı 1 ile 999 dakika arasında 1’er dakikalık adımlarla  ayarlanabildiği gibi süresiz sürekli çalışma modu da olmalıdır.

- Cihazın karıştırma hızı aralığı 200 ile 2200 rpm arasında  ayarlanabilmeli, dijital ekrandan izlenebilmelidir. Ayar hassasiyeti 10 rpm, doğruluğu +/-100 rpm olmalıdır.

- Sıcaklık, karıştırma hızı ve zamanlayıcı değerlerinin ayarı kademeli döndürmeli bir düğme ile değil, hassas ayar sağlayan dokunmatik tuş takımı ile kademesiz olarak yapılmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ayarı ortam sıcaklığı ile 320 °C arasında  ayarlanabilmeli, dijital ekrandan izlenebilmelidir. Ayar hassasiyeti  1°C, tabla için doğruluğu +/‐ 1°C olmalıdır.

- Cihaz °F biriminde de çalışabilmeli ve tek tuşla birimler değiştirilebilmelidir.

- Cihaza istenirse numune sıcaklığı kontrölü sağlayan PT1000 probu takılabilmelidir.

- Cihaz numune sıcaklığını doğru bir şekilde ölçmek için bir adet PT-1000 probu ve standı ile birlikte teslim edilmelidir.

- Kontrol paneli üzerindeki ‘Probe’ ledi ışığının yandığında sıvı içerisindeki probun sıcaklığı ekranda görüntülenebilmeli ve sıvının sıcaklığına göre sıcaklık ayarı yapılabilmelidir.

- Cihazın sıcaklık probu algılama özelliği olmalıdır. PT-1000 prob takıldığında ‘Probe’ işığı yanmalı, prob çözelti içinde olmadığında cihaz ekranda uyarı mesajı verebilmelidir.

- PT1000 sensörü ile numunenin sıcaklığına göre sıcaklık ayarı ve kontrolü, tabladaki sensörlerle tablanın sıcaklığını göre sıcaklık ayarı ve kontrölü yapılabilmelidir.

- PT-1000 sıcaklık probunun sapma değerleri en fazla (+/‐)0.35 <100°C ve (+/‐)0.85 >100°C olmalıdır.

- Cihaz 610 W'lık güç ile çalışmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 2,2 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 156 x 248 x 104 mm olmalıdır.

- Cihaz yüzeyi 50°C veya üzerinde olduğunda olduğunda ‘HOT’ ikaz lambası yanarak kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihazın tabla çapı en az 140 mm olmalıdır.

- Tablası kimyasallara dirençli ve  ısı iletimi yüksek seramik kaplı paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın motor tipi BLDC  olmalıdır.

- Cihazın koruma sınıfı IP21 olmalıdır. Sıvı dökülmelerine karşı emniyetli tasarıma sahip olmalıdır.

- Cihaz 5°C ile 40°C ortam sıcaklıklarında ve %80’e kadar bağıl nemli ortamda çalışabilir olmalıdır.

- Cihazla birlikte Türkçe ve İngilizce kullanma kitağçığı verilmelidir.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.