## ISITICILI MANYETİK KARIŞTIRICI

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Laboratuvar ve oda koşullarında çalışacak ve masa üstü dijital ekranlı tip olacaktır.

- Isıtma ve karıştırma görevini birlikte aynı anda veya ayrı ayrı yapabilmelidir.

- Cihazın yüksek hassasiyette kademeli ısıtma, yüksek hassasiyette hızlı ısıtma ve düşük hassasiyette çok hızlı ısıtma olmak gibi seçilebilir 5 farklı ısıtma modu olmalıdır.

- Sıvı sızıntılarına karşı koruma için yükseltilmiş kontrol paneli dizaynı olmalıdır.

- Cihaz sessiz ve kararlı karıştırma yapmalıdır.

- Cihaz ısıtma tablasındaki çok sayıda sensör ile homojen sıcaklık dağılımı sağlamalıdır.

- Isıtma ve karıştırma devir hızı ayarları mikroprosesör kontrollü olmalıdır. İşlemci son çalışılan ayarları hafızasında tutma özelliğine sahip olmalıdır.

- Kontrol paneli üzerindeki ‘Probe’ led ışığı yandığında sıvı içersindeki probun sıcaklığı ekranda görüntülenebilmelidir.

- Cihazın maksimum karıştırma kapasitesi 20 litre (H20) olmalıdır .

- Cihaz 24 - 60 mm arası uzunluklardaki manyetik balıkları döndürebilmelidir.

- Cihazın elektrik kesintisi sonrasında en son çalıştığı değerlerde ve kaldığı süreden başlamasını sağlayan otomatik başlatma modu olmalıdır.

- Cihaz zamanlayıcılı olmalı ve zaman aralığı  1 ile 999 dakika arasında 1’er dakikalık adımlarla ayarlanabildiği gibi süresiz sürekli çalışma modu da olmalıdır.

- Cihazın hız aralığı 200 ile 2200 rpm arasında ayarlanabilmeli, dijital ekrandan izlenebilmelidir. Ayar hassasiyeti 10 rpm, doğruluğu +/-1 rpm olmalıdır.

- Sıcaklık, karıştırma hızı ve zamanlayıcı değerlerinin ayarı kademeli döndürmeli bir düğme ile  yapılmalıdır.

- Çalışma esnasında ayarların değiştirilmemesi için kilit fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazın sıcaklık ayarı ortam sıcaklığı ile  550 °C arasında ayarlanabilmeli, dijital ekrandan izlenebilmelidir. Ayar hassasiyeti  1°C, doğruluğu +/‐ 1°C olmalıdır.

- Cihaz °F biriminde de çalışabilmeli ve tek tuşla birimler değiştirilebilmelidir.

- Cihaza istenirse numune sıcaklığı kontrolü sağlayan PT1000 probu takılabilmelidir.

- Cihaz numune sıcaklığını doğru bir şekilde ölçmek için Class A olan bir adet PT-1000 probu ve standı ile birlikte teslim edilmelidir.

- Cihazın sıcaklık probu algılama özelliği olmalıdır. PT-1000 prob takıldığında ‘Probe’ işığı yanmalı, prob çözelti içinde olmadığında cihaz ekranda uyarı mesajı verebilmelidir.

- PT1000 sensörü ile numunenin sıcaklığına göre sıcaklık ayarı ve kontrolü, tabladaki sensörlerle tablanın sıcaklığını göre sıcaklık ayarı ve kontrolü yapılabilmelidir.

- Cihazın manyetik karıştırma balık/çubuk kırılma tespit özelliği bulunmalıdır.

- PT-1000 sıcaklık probunun sapma değerleri en fazla (+/‐)0.35 <100°C ve (+/‐)0.85 >100°C olmalıdır.

- Cihaz 2200 rpm de 25°C’lik oda sıcaklığında boş olarak çalışırken karıştırma hızı değişimi en fazla %(+/‐) 0.22 olmalıdır.

- Cihazın bulunduğu yerde kaymasını engelleyen dayanıklı kauçuk ayakları olmalıdır.

- Sıvı içerisindeki manyetik balığın yörüngesinden kaymasını tespit etmek ve otomatik olarak karıştırma işlemlerini optimum sınırlara getirip düzeltmek için kayma tespit özelliği olmalıdır.

- Cihaz 1000 W'lık güç ile çalışmalıdır.

- Cihazın ağırlığı 4.9 kg olmalıdır.

- Cihazın ölçüleri 313 x 205 x 110 mm olmalıdır.

- Cihaz yüzeyi 50°C veya üzerinde olduğunda ‘HOT’ ikaz lambası yanarak kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Cihaz kapalı tasarımı ile kolay temizlemeyi sağlamalı ve sıvıların nüfuz etmesine karşı korumalıdır.

- Cihaz en az 180 x 180 mm ölçülerinde kare tablaya sahip olmalıdır.

- Tablası kimyasallara dirençli, sıvı sıçramalarına ve sıcaklık şoklarına dayanıklı sağlam nano kristal seramikten yapılmış olmalıdır.

- Cihazın motor tipi, değişken yük koşullarında sabit hız sağlayan, uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen powerful BLDC  olmalıdır.

- Cihazın karıştırma hızı değeri, numune miktarında veya viskozitede değişim olduğunda bile sabit kalmalıdır.

- Cihazın aşırı ısınmasını önlemek ve sıvı karışımın parlama gibi risklerini engellemek için ısıtmanın durdurulacağı bir üst güvenli sıcaklık değeri ayarı olmalıdır. Cihazın sıcaklığı güvenli modda kaydedilen değeri aşarsa, ısıtma ve karıştırma durmalı ve ekranda Hata uyarısı vermelidir. Bu değer 50-575°C arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihazın isteğe bağlı olarak satın alınan uzaktan kumanda paneli ile uzaktan çalıştırma imkanı olmalıdır.

- Cihazın koruma sınıfı IP21 olmalıdır. Sıvı dökülmelerine karşı emniyetli tasarıma sahip olmalıdır.

- Cihaz 5°C ile 40°C arası ortam sıcaklıklarında ve %80’e kadar bağıl nemli ortamda çalışabilir olmalıdır.

- Cihazla birlikte Türkçe ve İngilizce kullanma kitapçığı verilebilmelidir.

- Cihaz 220 V ve 50 Hz şehir şebekesi ile çalışabilmelidir.

- Cihaz 2 yıl süre ile fabrikasyon hatalarına karşı garantili olmalıdır.

- Teklif veren firma, temsilci firma tarafından verilen satış yetki belgesini ibraz etmelidir.